## 24_25 (3)
A/A | Α/Α | EΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | Προσφερόμενη τιμη χωρις ΦΠΑ
4 | 2 | Εξωτερικό Βιολογικό Φίλτρο CANISTER | -να έχει Ροή 1200λίτρα ανά ώρα -να έχει Κατανάλωση ρεύματος 20watt -να περιλαμβάνει 3 καλάθια υλικών -να περιλαμβάνει τα βασικά υλικά κεραμικά υλικά -μακαρόνι 3,5 L -να συμπεριλαμβάνονται σωληνώσεις -να περιέχουν 2 σφουγγάρια για μηχανικό καθάρισμα | 90.73 | 8 | 725.84
11 | 3 | Συσκευή παραγωγής Υπερήχων για ομογενοποίηση δειγμάτων | • Διαθέτει ισχύ 50W. • Ικανότητα ρύθμισης της ισχύος από 20% - 100%. • Ικανότητα ρύθμισης του παλμού από 20% - 100%. • Η συχνότητα λειτουργίας του είναι στα 30 KHz. • Επεξεργασία όγκων δειγμάτων από 10 μL έως τουλάχιστον 250 ml, ανάλογα και με το χρησιμοποιούμενο ηχώδειο. | 2430 | 1 | 2430
40 | 7 | Resistor Decade Box | Ranges From 1 Ω to 11.111111 MΩ, steps 1 Ω, 7 decades Accuracy ±1 % Wattage 0.3W resistors Internal stray resistance 0.3 | 140 | 3 | 420
48 | 9 | Θερμοστατικό υδατόλουτρο 10 L | 10 λίτρων με 2 σειρές/4 εισδοχές, 1000-1200 W, Θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι, Εύρος Θερμοκρασίας: RT~100oC, Διακύμανση θερμοκρασίας: ± 0.5 oC, OLED οθόνη ενδείξεων, Ρύθμιση χρόνου | 230 | 1 | 230
57 | 10 | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης πρωτεινών για mini gel | Διαστάσεις 10x10 cm Διαστάσεις gel 7,5x8 cm Αριθμός gel 1 έως 4 Όγκος ρυθμιστικού διαλύματος 250 ml έως 1200 ml Η μονάδα na ενσωματώνει ένα σύστημα στεγανοποίησης που είναι συμβατό με όλα τα gel 8x10 cm και 10x10 cm. Να δουλεύει μέχρι τέσσερα gel πάχους 1 mm. Το gel και το τρέξιμο να χρησιμοποιούν το ίδιο ένθετο, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταφορά γυάλινων πλακών | 282.25 | 1 | 282.25
58 | 11 | Ψηφιακός φορητός μετρητής ραδιενέργειας | Ανιχνευτής: Geiger Muller τύπου γυαλιού Εύρος μέτρησης ρυθμoύ δόσης ραδιενέργειας: 0,1μSv/h-10mSv/h Εύρος μέτρησης δόσης ραδιενέργειας: 0,00μSv-10Sv Ευαισθησία: ＞1cps/uSv/h (σε σχέση με 60Co) Ενεργειακή απόκριση: 48keV-1,5MeV Σχετικό σφάλμα:＜10% (σε 1 mSv/h) Κατανάλωση: ＜150 mW Εύρος θερμοκρασίας: -10°C~+ 50°C Οδηγίες χρήσης: αγγλικά και ελληνικά Πιστοποιητικό βαθμονόμησης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας | 201.61 | 1 | 201.61
59 | 12 | Ψηφιακός φορητός μετρητής ραδονίου | Μέθοδος ανίχνευσης: άλφα φασματομετρία με χρήση ανιχνευτή ψηφιακής τεχνολογίας Συνεχής παρουσίαση ημερησίων, εβδομαδιαίων και συνολικών μέσων όρων έκθεσης Εύρος τιμών μέτρησης ραδονίου: 0-9999 Bq / m³ Μέθοδος δειγματοληψίας: παθητικός θάλαμος διάχυσης ραδονίου Συνεχής καταγραφή συγκέντρωσης ραδονίου ανά κυβικό μέτρο σε Bq/m3 Ακρίβεια <5% ± 5 Bq/m3 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C έως +40 ° C Σχετική υγρασία λειτουργίας: <95% Οδηγίες χρήσης: αγγλικά και ελληνικά Να φέρει ένδειξη CE | 241.93 | 1 | 241.93
60 | 13 | Εργαλείο βιοανατροφοδότησης δύναμης και αντοχής χειλιών και γλώσσας | Συσκευή μέτρησης πίεσης γλώσσας και χειλιών για χρήση ως τεχνική βιοανάδρασης σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης αυτών των στοματικών δομών για την βελτίωση της κατάποσης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση δύναμής και αντοχής της γλώσσας και των χειλιών, για να εκπαιδεύσει τον ασθενή να ελέγχει πιο αποτελεσματικά την πίεση που ασκεί κατά την κατάποση και για ανάπτυξη και σύγκριση με τράπεζα κανονιστικών δεδομένων και δεδομένων ασθενών και την καταγραφή της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλους αισθητήρες ροής αέρας για χρήση εντός του στόματος. Οι αισθητήρες θα τοποθετούνται και θα πιέζονται από τον ασθενή πάνω στην σκληρή υπερώα μέσω γλώσσας και χειλιών και θα μετράται η δύναμη που ασκείται και η αντίσταση που αναπτύσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα από τους αισθητήρες θα μπορούν να μεταφερθούν μέσω usb σε υπολογιστή για επεξεργασία. Εγγύηση τουλάχιστον ενός έτος Αναλώσιμοι αισθητήρες για χρήση σε διαφορετικούς ασθενείς | 1500 | 2 | 3000
61 | 14 | Ρομποτικός βραχίονας | 1. 5-DOF Robotic Arm 2. Ροπή τουλάχιστον 20 Kg/cm 3. Προγραμματισμός ανοικτού κώδικα | 400 | 2 | 800
62 | 15 | AC-MOTOR | AC Motor 4-pole, with the following characteristics: Rated Power 3 KW, Rated Torque 19.9 Nm, Starting Torque/Rated Torque 2.75, Maximum torque/Rated torque 3.15, Starting Current/Rated current 6.7, Moment of inertia 0.00677 Jkg/m^2, Weight 25.8 kg, Rated speed 1440 rpm, rated current 6.25 A, Power factor for cosφ(4/4) 0.81. | 331.9 | 1 | 331.9
70 | 17 | Kit για εξάσκηση φλεβοκέντησης & φλεβοτομής | Να περιέχει: μαξιλαράκι έγχυσης σφιγκτήρα επιθέματος έγχυσης σακούλα υγρού IV με Roller Clamp κάλυμμα επιφάνειας εργασίας ελαστική ταινία με άγκιστρο και βρόχο Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: Το μέγιστο μήκος 30cm Υλικό: Δέρμα σιλικόνης | 109 | 2 | 218
78 | 18 | Πρόπλασμα εξάσκησης ενδομυϊκών και υποδόριων ενέσεων | Αυτό το επίθεμα έγχυσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μοντέλο τραπεζιού όσο και για πρόσδεση στο χέρι, το πόδι ή άλλα μέρη του σώματος. • Να έχει 3 στρώματα δέρματος, επιδερμίδα, στρώμα λίπους και μυϊκό στρώμα. • Να είναι δυνατή η έγχυση υγρού, το οποίο μπορεί απλά να αποσπαστεί μετά την άσκηση. • Το μαξιλαράκι να μπορεί εύκολα να δεθεί και να αφαιρεθεί ξανά χρησιμοποιώντας τον ιμάντα. • Βάρος μέγιστο 0,4 kg | 151 | 4 | 604
79 | 19 | Τραπεζάκι mayo | • Σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX • Να φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία φέρει περιμετρικό, προστατευτικό γείσο • Αυξομειούμενου ύψους από έως μέγιστο 150 cm, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα • Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο | 158 | 2 | 316
82 | 21 | Αυτόνομο VR Headset 128 GB για Υπολογιστή με Χειριστήριο - CPV 32321200-1 | - VR Headset για Υπολογιστή με Χειριστήριο - 4K+ Infinite Display - Επεξεργαστής: Snapdragon XR2 Gen 2 - Αποθήκευση: 128GB - Ανάλυση οθόνης: 2064 x 2208 per Eye - Δύο έγχρωμες κάμερες RGB με προβολέα βάθους - Wi-Fi 6E (802.11ax) support - Δύο χειριστήρια Touch - Καλώδιο φόρτισης - Δύο μπαταρίες ΑΑ - Τροφοδοτικό - Διαχωριστικό γυαλιών - Μνήμη 128GB | 750 | 2 | 1500
89 | 23 | Φορητό Ηχόμετρο | Measuring capacity [Max]: 130db Precision (of [Max]): 3% Readability [d]: 0,100 db Weighing units: dB Data hold function: yes Function to set limits: yes Peakfunction: yes Visual ready signal: yes Maximum operating temperature: 40 oC Minimum operating temperature: -10 oC | 180 | 1 | 180
94 | 25 | Φορητός σταθμός ενέργειας | 1)Τάση Εισόδου: 220-240V AC 2)Ισχύς Εξόδου: ≥ 500 W 3)Τύπος Μπαταρίας: LiFePO4 4)Χωρητικότητα Μπαταρίας: > 500 Wh 5)Χρόνος φόρτισης: έως 4h σε πρίζα AC 6)Κύκλος Ζωής: > 2500 cycles 7)Management Systems: BMS / MPPT Charge Controller 8)Θύρες εξόδου: ΑC (σούκο), USB-A, USB-C 9)Δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω Wi-Fi ή Bluetooth και μέσω χρήσης εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο | 403 | 1 | 403
95 | 26 | 14 Channel Wireless EEG Headset | 14 channels: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 EEG Resolution: 14 bits 1 LSB = 0.51μV (16 bit ADC, 2 bits instrumental noise floor is discarded) Bandwidth: 0.2 - 45Hz, digital notch filters at 50Hz and 60Hz Filtering: Built-in digital 5th order Sinc filter Dynamic Range (input referred): 8400 uV(pp) Coupling Mode: AC coupled Connectivity: Proprietary 2.4GHz wireless Battery Capacity: LiPo battery 680mAh Battery Life (typical): 12 hours Impedance Measurement: Real-time contact quality using patented system IMU Part: IDG500 Accelerometer: 3-axis +/-8g, 3-axis +/-4g Gyroscope: 2-axis +/-8g, Interpreted as Quaternion Magnetometer: 3-axis +/- 12 gauss Motion Sampling: 128 Hz Motion Resolution: 10 bit Sensor Material: Ag/AgCl + Felt + Saline | 897 | 2 | 1794
98 | 27 | 2L Rotary Evaporator Lab Manual Lifting Rotavap with Digital Screen | 2L Rotary Evaporator Lab Manual Lifting Rotavap with Digital Screen Specification: DesignTemperature[℃]: Water bath：RT-99℃；Oil bath：RT-180℃；±0.2℃ Working Pressure[pa]: ＜399P [3mmHg] Stirring Speed [rpm]: 0-120 Volume[L]: 2 Flask Diameter [mm]: 24 ¦ Standard | 795 | 1 | 795
101 | 28 | Θερμαινόμενος Μαγνητικός αναδευτήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάδευσης από 100 έως 1500 rpm | α. Μεγάλη και τετράγωνη επιφάνεια, τουλάχιστον 18x18cm. β. Επιφάνεια από ατσάλι, καλυμμένη με κεραμική επίστρωση ώστε να αντέχει σε περιβάλλον διαβρωτικών ουσιών. γ. Ελεγχόμενη θερμοκρασία θέρμανσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 400°C. δ. ταχύτητες ανάδευσης μεταξύ 100 και 1500 rpm. ε. Δυνατότητα ανάδευσης έως 5 L. στ. Προστασία από υπερθέρμανση. ζ. Λειτουργία σε 220-240 V AC / 50-60 Hz. | 310 | 1 | 310
103 | 29 | Φαρμακευτικός ζυγός | α. Μέγιστη μάζα μέτρησης 1200 g. β. Ακρίβεια 10 mg. γ. Επαναληψιμότητα 10 mg ή καλύτερη. δ. Γραμμικότητα 30 mg ή καλύτερη ε. Βαθμονόμηση με εξωτερικό πρότυπο βάρος 1 Kg Class F1, το οποίο πρέπει να τον συνοδεύει. στ. Να διαθέτει γυάλινο προστατευτικό περίβλημα. ζ. Σταθεροποίηση σε συνθήκες περιβάλλοντος 2s. η. Δυνατότητα θέσης αναμονής (Standby function). θ. Ψηφιακή ένδειξη. ι. Λειτουργία σε θερμοκρασίες 5-35 °C και υγρασία 20-85% ια. Λειτουργία σε 220-240 V AC / 50-60 Hz. | 320 | 2 | 640
104 | 30 | Αντλία κενού (Mini membrane vacuum pump) | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Flow rate [m3/h] at atm. pressure 0.4 Flow rate [l/min] at atm. pressure 7 Ultimate vacuum [mbar abs.] <130 Operating pressure [bar] 2.5 Voltage pump [V] 24 DC Protection class IP40 Power P1 [W] 19 Operating current pump [A] 0.9 Voltage power-supply unit [V] 100 – 240 AC Frequencies power-supply unit [Hz] 50/60 Operating current power-supply unit [A] 0.4 (230 V AC) 0.7 (100 V AC) | 385 | 1 | 385
106 | 31 | Καλώδιο χαμηλού θορύβου | Εξαιρετικού χαμηλού θορύβου τριαξονικό καλώδιο για μονάδα πηγής και μέτρησης. Na τερματίζει σε μινιατούρα αρσενικό (Miniature male) τριαξονικό βύσμα στο ένα άκρο και ένα τυπικό αρσενικό τριαξονικό βύσμα 3 θέσεων (3-slot male) στο άλλο άκρο. Κατάλληλο για την μεταφορά σημάτων από μονάδα πηγής και μέτρησης, σε συσκευή/δοκίμιο υπό έλεγχο. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ηλεκτρική αντίσταση: 50 Ω Εύρος συχνοτήτων: 0 Hz έως 4 GHz Τάση λειτουργίας: · Εσωτερική θωράκιση προς εξωτερική θωράκιση: 250 VDC · Κεντρικός αγωγός προς εξωτερική θωράκιση: 250 VDC Κεντρικός αγωγός προς εσωτερική θωράκιση: < 100 V Αντίσταση μόνωσης: 1 × 10¹³ Ω το ελάχιστο Περιβάλλον λειτουργίας: Τουλάχιστον από 0 ºC έως 50 ºC, έως 70% σχετική υγρασία στους ≤ 35 ºC Αντίσταση κεντρικού αγωγού: < 0,1 Ω ανά πόδι Μήκος καλωδίου 6,5 πόδια (2 μέτρα) | 350 | 5 | 1750
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | 17558.53
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 4214.0472
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | 21772.5772